Инструкция по использованию пробирок PCV производства ТРР

Инструкция

Пробирки PCV предназначены для определения биомассы в клеточных суспензиях, измерения объема осажденных клеток.

- Тщательно перемешайте клеточную суспензию в биореакторе ТьюбСпин ®.

- Для сбора прилипших клеток, пипетируйте вверх и вниз после трипсинизации чтобы хорошо разбить сгустки клеток.

- Возьмите образец ровно 1000 мкл.

- Перенесите образец в пробирку PCV.

- Вращайте образец 1 минуту при 2500xg (5000 оборотов/мин.) в микроцентрифуге.

- Измерьте объем столбика (клеточной массы) в градуированной пробирке PCV с помощью измерительного прибора “easy read”.

Советы и рекомендации

- Пробирка PCV обеспечивает возможность быстрого, простого, воспроизводимого и надежного измерения объема клеток, служащего альтернативой неавтоматическому методу подсчета. Этот метод более быстрый и точный (погрешность менее 5%). Пробирки PCV позволяют определять объем осажденных клеток (Packed Cell Volume - PCV) в клеточной суспензии и получить в результате измерения верные данные по таким параметрам, как содержание протеина, количество клеток, метаболическая активность и др.

- Образцы с высокой клеточной плотностью не требуют разбавления для уменьшения их объема. С другими подобными образцами следует обращаться соответственно.

- При работе с бактериями необходимо подобрать необходимые параметры, например, увеличить скорость центрифугирования, использовать меньший объем и т.д.

- Для повышения точности измерения более предпочтительно использовать микроцентрифуги с колебательными роторами, однако точные результаты можно также получить и используя угловые роторы. Пробирки PCV совместимы с роторами большинства производителей.

Техническая информация

Материалы

Крышка – полиэтилен (РЕ)

Пробирка – полипропилен (РР)

| Параметры | 87005 | 87007 | 87008 (крышка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Градуированный объем, мкл | 0.1 – 0.5 | - | - |
| Длина, мм | 43 | 43 | - |
| Диаметр, мм | 10.5 | 10.5 | 13.5 |
| Макс. центробежное ускорение (xg) | 2500 | 2500 | 2500 |