Инструкция по использованию центрифужных пробирок ТРР

Инструкция

Центрифужные пробирки ТРР предназначены для центрифугирования суспензий (клеток, бактерий, осадков и т.п.).

- Введение среды: Поместите пробирку в соответствующий штатив, используйте пипетку, что позволит среде стекать вниз по бокам пробирки.

- Закрытие пробирки: Плотно до конца завинтите закручивающуюся крышку, обеспечив герметичность.

- Центрифугирование: Используйте подходящий центрифужный ротор или адаптер, тщательно сбалансируйте нагрузку в центрифуге и проверьте ротор и крышку механизма блокировки.

Советы и рекомендации

- Спирт > 90% плюс трение могут растворить и/или размыть белое поле для надписей на пробирке.

- На силу максимального центробежного ускорения могут влиять следующие факторы: использование органических растворов, температура ниже 0° C, центрифугирование без центрифужного адаптера и т.д. Проведите пробный запуск центрифуги для определения надлежащих условий центрифугирования до начала какого бы то ни было решающего применения.

- Параметры RCF или xg (относительная центробежная сила) для одноразовых центрифужных пробирок были установлены при комнатной температуре с помощью пробирок, заполненных водой (их номинальная емкость) и вращаемых в центрифуге с горизонтальным колебательным ротором в течение 5 минут. Центрифуги должны быть оснащены основными рекомендуемыми механизмами, адаптерами и подушками, которые полностью подходят для пробирок. Если используется угловой ротор или надлежащая поддержка не обеспечена, показатели xg будут ниже.

- Не следует путать скорость или частоту вращения (обороты в минуту - RPM) с относительной центробежной силой (RCF). Инструкции для центрифугирования образца при данной RPM и время являются неполными, если только не указан ротор или диапазон. В протоколах должны всегда указываться время и значение RCF для центрифугирования образца.

Технические характеристики

Материал:

Закручивающаяся крышка -  полиэтилен (PE)

Пробирки -  полипропилен (PP) / полистирол (PS)

| Параметры | 91015 | 91016 | 91017 | 91019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер, мм | 16.5 х 120 | 16.5 х 105 | 16.5 х 120 | 16.5 х 100 |
| Град. объем, мл | 14 | 13 | 15 | 12 |
| Макс. объем, мл | 15 | 14 | 15 | 13 |
| Длина, мм | 120 | 105 | 120 | 100 |
| Диаметр, мм | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| (хg) макс. | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| Форма | коническая | круглая короткая | круглая удлиненная | плоская |

.

| Параметры | 91050 | 91051 | 91115 (PS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер, мм | 30 х 115 | 30 х 115 | 16.5 х 121 |
| Град. объем, мл | 50 | 50 | 14 |
| Макс. объем, мл | 50 | 50 | 15 |
| Длина, мм | 115 | 115 | 121 |
| Диаметр, мм | 30 | 30 | 16.5 |
| (хg) макс. | 9500 | 9500 | 1700 |
| Форма | коническая | коническая с юбкой устойчивости | коническая |

Хранение

Инструкция

Штативы предназначены для стабильного удержания пробирок во время работы с ними и их хранения.

Штатив 99017, штатив ‘L” 99019

- Рабочая температура: от +121 до -190°С, автоклавируемый

- Идентификация: буквенно-числовая

- Хранение: может храниться в разобранном виде для экономии места

- Размер пробирок: подходит для стандартных пробирок на 15 мл и 50 мл.

| Параметры | 99017 | 99019 |
| --- | --- | --- |
| Длина, мм | 205 | 205 |
| Ширина, мм | 97 | 168 |
| Высота, мм | 60 | 60 |
| Количество мест для пробирок в штативе | 18 | 30 |
| Материалы | Полипропилен (РР) |
| Рабочая температура | от +121 до -190°С |